Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) wraz z wyposażeniem, transportem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

### 2. Wymagania ogólne

- Oferowany aparat ultrasonograficzny musi stanowić wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Urządzenie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR).

- Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem:

  - deklaracji zgodności UE,

  - instrukcji obsługi w języku polskim,

  - dokumentacji technicznej,

  - karty gwarancyjnej.

### 3. Parametry techniczne

Szczegółowe wymagania techniczne oraz funkcjonalne zostały określone w tabeli stanowiącej integralną część niniejszego załącznika.

Tabela parametrów technicznych:

- określa wymagania minimalne, których spełnienie jest obowiązkowe,

- zawiera parametry podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczne i funkcjonalne”.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wypełnienia wszystkich pozycji tabeli,

- potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów poprzez wskazanie wartości lub zaznaczenie „TAK/NIE”,

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów minimalnych określonych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Parametry podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczne i funkcjonalne” zostały wskazane w kolumnie „Punktacja (kryterium oceny ofert). Dodatkowo zostały one wyróżnione kolorem niebieskim w celach pomocniczych.

| Lp | Minimalne parametry wymagane | Parametr graniczny | Punktacja (Kryterium oceny ofert) | Oświadczenie Wykonawcy TAK/NIE podać jeśli wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, przenośny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Wyklucza się aparaty powystawowe. Rok produkcji: 2026 | TAK, podać |  |  |
|  | OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa) | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu max. 6kg | TAK, podać |  |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do oferowanego aparatu z półką na dodatkowe akcesoria oraz dedykowanym miejscem na videoprinter , gumowymi odbojnikami zabezpieczającymi przed uderzeniem podczas transportu. Cztery koła skrętne, każde wyposażone w hamulec. | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości wózka min. 80cm | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyty na głowice po obu stronach wózka. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane akumulatory. Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 2 godziny | TAK |  |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania (standby) do trybu pracy max. 15 sekund | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 15 cali i rozdzielczości min. 1900x1050 pikseli | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt na monitorze dający możliwość regulacji położenia, w tym rotacji min. +/- 90 stopni, pochylenie oraz z możliwością złożenia. | TAK |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 75% powierzchni ekranu. | TAK | . |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8,5 cala z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany intensywności podświetlenia (poświaty) niezależnie dla: - ekranu głównego - dodatkowego ekranu dotykowego na panelu kontrolnym - przycisków na panelu kontrolnym | TAK |  |  |
|  | Panel kontrolny z dedykowanymi klawiszami do wybranych funkcji oraz z możliwością programowania przycisków. | TAK |  |  |
|  | Min. 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków oraz ekranu na panelu kontrolnym w celu wyczyszczenia konsoli, zapobiegającemu przypadkowemu włączeniu opcji aparatu | TAK |  |  |
|  | Min. 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie wbudowane w aparat | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | TAK |  |  |
|  | Kryterium oceny oferty Ilość niezależnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 2 500 000 | TAK, podać | <3 000 000 - 0 pkt ≥3 000 000-10 pkt |  |
|  | Kryterium oceny oferty Dynamika systemu min. 240dB | TAK, podać | <250dB – 0 pkt ≥250dB – 5 pkt |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 22MHz | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Kryterium oceny oferty Maksymalna głębokość penetracji min. 41cm | TAK, podać | ≤ 41 cm – 0 pkt >41cm – 5 pkt |  |
|  | Kryterium oceny oferty Powiększanie obrazu (zoom) rzeczywistego min. 12x | TAK | <20x – 0 pkt ≥20x – 5 pkt |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | TAK |  |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |  |
|  | Kryterium oceny oferty Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1350Hz | TAK, podać | ≤1400Hz– 0 pkt; >1400Hz– 5 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16MHz | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera (CD) | TAK |  |  |
|  | Ilość map kolorów – min. 18 map | TAK |  |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor(CD) - min. 180Hz | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16MHz | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej (PWD) | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 89 stopni | TAK |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24mm | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w PWD min. 15m/s | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego | TAK |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) | TAK |  |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex. Minimalna długość skanu 60 cm | TAK |  |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowych - Transkranialnych - Mięśniowo – szkieletowych - Neonatalnych - Pediatrycznych - Małych narządów - Urologicznych - Jamy brzusznej | TAK |  |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi i tarczycy. | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic do – min. 400 presetów | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | TAK |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XML | TAK |  |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB | TAK |  |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń | TAK |  |  |
|  | Kryterium oceny oferty Wbudowane wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego monitora | TAK/NIE | NIE– 0 pkt; TAK– 5 pkt |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora | TAK |  |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała z dedykowanym miejscem na wózku oraz zabezpieczeniem przed upadkiem z wózka | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. | TAK |  |  |
|  | Kryterium oceny oferty Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 42dB w odległości max 160cm do aparatu | TAK, podać | =42– 0 pkt; <42– 5 pkt |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-15MHz Praca w trybie 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 40mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK, opisać |  |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 41cm | TAK, opisać |  |  |
|  | WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań ortopedycznych, reumatologicznych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 10-22MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 30mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań min. neonatalnych, pediatrycznych, brzusznych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 3-10MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90° | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu endo do badań ginekologiczno- położniczych, rektalnych Zakres częstotliwości pracy min. 3-10MHz Kąt obrazowania w trybie B min. 200° | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych Liczba elementów min. 96 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 1-4MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową typu convex-linia do badań urologicznych Zakres częstotliwości pracy głowicy convexowej min. 3-9 MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł edukacyjny wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy. | TAK |  |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta w języku polskim. | TAK |  |  |

Miejscowość, data, podpis

________________________________________________________________________