Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatu RTG

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, transportem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

### 2. Wymagania ogólne

- Oferowany aparat RTG musi stanowić wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Urządzenie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR).

- Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.

### 3. Parametry techniczne

Szczegółowe wymagania techniczne oraz funkcjonalne zostały określone w tabeli parametrów technicznych. Tabela parametrów technicznych określa wymagania minimalne. Spełnienie wszystkich wymaganych parametrów jest obowiązkowe. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (jeżeli możliwe, proszę podać konkretną wartość oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat RTG fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2025 z 2 detektorami bezprzewodowymi cyfrowymi mobilnymi | TAK |  |
|  | Podać nazwę aparatu / typ | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, detektory, generator oraz oprogramowanie wyprodukowane przez jednego producenta. | TAK |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | Min. 65 kW |  |
|  | Zakres napięcia roboczego | 40-150 kV |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji | min. od 1 ms do 10 s |  |
|  | Maksymalna wartość prądu | ≥ 630 mA |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC | TAK |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  |
|  | Zasilanie trójfazowe. | TAK |  |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 22 kW |  |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 50 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 400 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1200 kHU |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP zintegrowany z aparatem | TAK |  |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LCD na obudowie lampy z ekranem o przekątnej ≥ 11 cali | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na: - wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie - zmianę parametrów ekspozycji - wybór komór AEC | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na dotykowym panelu LCD na kołpaku lampy grafiki przedstawiającej prawidłowe ułożenie pacjenta do wybranego programu anatomicznego. | TAK |  |
|  | Podgląd obrazu RTG po zrobieniu zdjęcia na ekranie panelu LCD na obudowie lampy. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji obrazu na ekranie dotykowym panelu LCD na kołpaku lampy przy obrocie kołpaka o kąt 90˚ | TAK |  |
|  | Oświetlenie kolimatora typu LED | TAK |  |
|  | Kolimator ze zmotoryzowanymi, dodatkowymi filtrami. | TAK |  |
|  | Kolumna podłogowa, wolnostojąca, niezintegrowana ze stołem | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych w stojaku płucnym, w tym na wysokości poniżej poziomu stołu | TAK |  |
|  | Ruch wzdłużny kolumny z lampą RTG - zmotoryzowany | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg | ≥ 170 cm |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji u pacjenta itd. na wózku poza stołem (bez przekładania pacjenta na stół) | TAK |  |
|  | Ruch ramienia z lampą RTG w pionie | min. 125 cm |  |
|  | Funkcja automatycznego i zmotoryzowanego centrowania lampy z detektorem w statywie i stole RTG. | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany ruch obrotowy kołpaka z lampą RTG. | TAK |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej | ≥ +/-120 o ( od pozycji środkowej) |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej | ≥ +/- 180 o ( od pozycji środkowej) |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. Trzypolowa | TAK |  |
|  | Szerokość blatu | ≥80 cm |  |
|  | Długość blatu | ≥ 220 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu | min. 50 cm - 90 cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |
|  | Przyciski do sterowania ruchami stołu pionowe i wbudowane w podstawę stołu. Nie dopuszcza się przycisków w formie pedałów połączonych ze stołem kablem. | TAK |  |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy mobilny – przenośny | TAK |  |
|  | Blat stołu zabezpieczony metalowymi listwami (przynajmniej wzdłuż obu dłuższych krawędzi) minimalizującymi skutki np. uderzeń. Nie dopuszcza się blatu całkowicie płaskiego. | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania baterii detektora w detektorze umieszczonym w szufladzie bucky stołu RTG. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. Trzypolowa | TAK |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 37 cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥ 140 cm |  |
|  | Kratka przeciwrozposzeniowa | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany ruch panelu z detektorem. | TAK |  |
|  | Blokowanie wysokości Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania baterii detektora w detektorze umieszczonym w panelu bucky stojaka do zdjęć odległościowych. | TAK |  |
|  | System wyposażony w 2 jednakowe płaskie detektory cyfrowe do zastosowania w ściance płucnej, stole RTG oraz przy wolnych ekspozycjach | TAK |  |
|  | Rodzaj detektorów: bezprzewodowe, mobilne | TAK |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  |
|  | Max obciążenie detektora rozproszone (na całej powierzchni detektora) | ≥300 kg |  |
|  | Max punktowe obciążenie detektora | (4 cm) ≥100 kg |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 43 x 43 cm ± 1cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora | min. 3000x3000 pikseli |  |
|  | Rozmiar piksela | <140 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  |
|  | DQE | ≥ 70 % |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | min. 3,5 lp/mm |  |
|  | Waga detektora | < 4,5 kg |  |
|  | Dodatkowa, zewnętrzna ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii. | TAK |  |
|  | Uchwyt zintegrowany z detektorem, ułatwiający jego wyjmowanie i transport. | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG jak i systemem obrazowym. Nie dopuszcza się rozwiązań itd. retrofit | TAK |  |
|  | Monochromatyczny monitor stacji technika do obsługi systemu. | Przekątna ekranu ≥ 23 ” |  |
|  | Możliwość sterowania systemu za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta bezpośrednio na stacji technika oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 1000 obrazów |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |
|  | Wirtualna kolimacja | TAK |  |
|  | Funkcja obracania i odbicia obrazu, powiększenie | TAK |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |
|  | Pomiary długości i kątów | TAK |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: min. WorkList, Print, Send, Storage, MPPS. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania badań na płycie CD wraz z przeglądarką DICOM | TAK |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie statystyk zdjęć odrzuconych. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru średniej wartości piksela i odchylenia standardowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnego z normą IEC | TAK |  |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania badań w technice zdjęć łączonych (tzw. Stitching) na stole i statywie płucnym realizowana przez zmotoryzowane ruchy lampy i detektora oraz automatyczne łączenie 2 lub 3 zdjęć w jeden obraz wynikowy na stacji technika. | TAK |  |
|  | Dedykowany podest dla pacjenta do wykonywania zdjęć w technice Stitching-u na ściance płucnej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie ruchów aparatu podczas wykonywania badań w technice Stitchingu. | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 w roku, w czasie gwarancji – zgodnie z zaleceniami producenta) | TAK |  |
|  | Testy specjalistyczne i akceptacyjne aparatu RTG (w tym monitora stacji technika) po uruchomieniu aparatu. | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: a) Instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, b) Paszport techniczny, c) Kartę gwarancyjną, d) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, e) Wyniki testów akceptacyjnych. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu RTG na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz w cenie oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |

Miejscowość, data, podpis

________________________________________________________________________